## 国产手术器械
国产手术器械项目清单
序号 | 科室 | 产品名称 | 国别 | 型号规格 | 数量 | 单位
1 | 甲乳外科 | 电凝钩手柄3 | 国产 | 5mm/310mm电钩手柄，手柄，用于组合式单极电极 5MM，具有单独的绝缘杆，PEEK绝缘层 | 2 | 把
2 | 甲乳外科 | 剪刀5 | 国产 | 5mm/310mm梅式剪、四拆分设计，具有单独的绝缘杆，PEEK绝缘层 | 2 | 把
3 | 甲乳外科 | 分离钳8 | 国产 | 马里兰分离钳5mm/310mm、四拆分设计，具有单独的绝缘杆，PEEK绝缘层 | 2 | 把
4 | 甲乳外科 | 分离钳9 | 国产 | 无创分离钳5mm/310mm、四拆分设计，具有单独的绝缘杆，PEEK绝缘层 | 2 | 把
5 | 甲乳外科 | 分离钳10 | 国产 | 双极分离钳10mm/310mm、PEEK绝缘层 | 2 | 把
6 | 甲乳外科 | 持针器3 | 国产 | 自动复位，同轴手柄，5mm/310具有超符合设计 | 2 | 把
7 | 胃肠外科 | 肠钳 | 国产 | 硬度：310HV0.2～580HV0.2粗糙度：有光亮度最大值为0.2um，无光亮度最大值为0.8um，其余部分的最大值为6.3um，器械可全拆卸，带清洗连接口，双动钳头。尺寸：直径：5mm，长度：330mm，材质为：不锈钢材质，消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒，耐腐蚀：YY/T0149-2006。 | 4 | 把
8 | 胃肠外科 | 分离钳7 | 国产 | 硬度：363HV0.2，粗糙度：头部Ra≤0.8um，耐腐蚀：YY/T0149-2006。 可360°旋转，绝缘、带电凝连接头（单极），器械可全拆卸，带清洗连接口，双动钳头，材质为：不锈钢材质，尺寸：直径：5mm，长度：330mm， 消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒。 | 4 | 把
9 | 胃肠外科 | 剪刀4 | 国产 | 硬度：363HV0.2，粗糙度：头部Ra≤0.8um，耐腐蚀：YY/T0149-2006。 可360°旋转，绝缘、器械可全拆卸，带清洗连接口，双动钳头，材质为：不锈钢材质，尺寸：直径：5mm，长度：330mm， 消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒 | 4 | 把
10 | 胃肠外科 | 钛夹钳1 | 国产 | 硬度：470HV0.2～530HV0.2粗糙度：有光亮度最大值为0.2um，无光亮度最大值为0.8um，其余部分的最大值为6.3um，可360°旋转，带清洗连接口，单动钳头；尺寸：直径：10mm，长度：330mm，材质为：不锈钢材质，消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒；耐腐蚀YY/T0149-2006。 | 4 | 把
11 | 胃肠外科 | 施夹钳3 | 国产 | 硬度：310HV0.2～580HV0.2粗糙度：有光亮度最大值为0.2um，无光亮度最大值为0.8um，其余部分的最大值为6.3um，可360°旋转，全拆卸清洗；尺寸：直径：10mm，长度：330mm，材质为：不锈钢材质，消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒；耐腐蚀YY/T0149-2006。 | 4 | 把
12 | 胃肠外科 | 直角钳 | 国产 | 硬度：363HV0.2，粗糙度：头部Ra≤0.8um，耐腐蚀：YY/T0149-2006。 可360°旋转，绝缘、带电凝连接头（单极），器械可全拆卸，带清洗连接口，双动钳头，材质为：不锈钢材质，尺寸：直径：5mm，长度：330mm， 消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒。 | 4 | 把
13 | 胃肠外科 | 穿刺器1 | 国产 | 硬度：468HV0.2~600HV0.2（47HRC~53 HRC），粗糙度：头部Ra≤0.4~0.8um，耐腐蚀：YY/T0149-2006。 器械可全拆卸清洗，尺寸：直径：5.5mm，长度：95mm， 材质为：不锈钢材质，消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子。 | 8 | 个
14 | 胃肠外科 | 穿刺器2 | 国产 | 硬度：468HV0.2~600HV0.2（47HRC~53 HRC），粗糙度：头部Ra≤0.4~0.8um，耐腐蚀：YY/T0149-2006。 器械可全拆卸清洗，尺寸：直径：10.5mm，长度：95mm，材质为：不锈钢材质，消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒。 | 4 | 个
15 | 胃肠外科 | 转换器1 | 国产 | 硬度：310HV0.2～580HV0.2粗糙度：有光亮度最大值为0.2um，无光亮度最大值为0.8um，其余部分的最大值为6.3um，尺寸：直径：10mm-5mm，材质为：不锈钢材质，消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒；耐腐蚀YY/T0149-2006 | 8 | 根
16 | 胃肠外科 | 气腹针1 | 国产 | 硬度：385HV0.2～585HV0.2粗糙度：有光亮度最大值为0.2um，无光亮度最大值为0.8um其余部分的最大值为6.3um，器械可全拆卸清洗，尺寸：直径：2.5mm，长度：120mm，材质为：不锈钢材质，消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒；耐腐蚀：YY/T0149-2006 | 4 | 根
17 | 胃肠外科 | 五叶钳 | 国产 | 硬度：310HV0.2～580HV0.2粗糙度：有光亮度最大值为0.2um，无光亮度最大值为0.8um，其余部分的最大值为6.3um，头部可转弯，带清洗连接口；尺寸：直径：10mm，长度：330mm，材质为：不锈钢材质，消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒；耐腐蚀YY/T0149-2006。 | 4 | 把
18 | 胃肠外科 | 双极钳 | 国产 | 粗糙度：头部为0.80um，其余部分为1.60 um，，耐腐蚀：YY/T0149-2006。可360°旋转，绝缘、带电凝连接头（双极），器械可全拆卸，带清洗连接口，双动钳头，材质为：不锈钢材质，尺寸：直径：5mm，长度：330mm， 消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒。 | 8 | 把
19 | 胃肠外科 | 持针器2 | 国产 | 硬度：310HV0.2～580HV0.2粗糙度：有光亮度最大值为0.2um，无光亮度最大值为0.8um，其余部分的最大值为6.3um，带清洗孔。尺寸：直径：5mm，长度：330mm，材质为：不锈钢材质，消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒，耐腐蚀：YY/T0149-2006。 | 4 | 把
20 | 胃肠外科 | 吸引杆 | 国产 | 硬度：310HV0.2～580HV0.2粗糙度：有光亮度最大值为0.2um，无光亮度最大值为0.8um，其余部分的最大值为6.3um，器械可全拆卸清洗，尺寸：直径：5mm，长度：330mm，材质为：不锈钢材质，消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒；耐腐蚀YY/T0149-2006 | 4 | 根
21 | 胃肠外科 | 气液转换器 | 国产 | 长度：250mm，消毒方式：压力蒸汽灭菌、低温等离子消毒 | 4 | 根
22 | 胃肠外科 | S拉钩 | 国产 | 器械采用优质医院不锈钢制成，表面哑光处理不反光； 工作端长度38MM，弯型，整件长300MM。 | 4 | 个
23 | 胃肠外科 | 腹腔镜施夹钳1 | 国产 | 匹配医院现有hemlock夹，紫色，10mm/330mm | 4 | 把
24 | 胃肠外科 | 腹腔镜施夹钳2 | 国产 | 匹配医院现有hemlock夹，绿色，5mm/330mm | 8 | 把
25 | 胃肠外科 | 分离结扎钳 | 国产 | 总长225mm，鳃轴到钳头的长度65mm，钳头弯曲的高度22mm，弯型，全齿。20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理。整件长225MM。 | 8 | 把
26 | 胃肠外科 | 单臂拉钩 | 国产 | 双侧，悬拉式，20Cr13、1Cr18Ni9医用不锈钢，表面电镀处理。 | 1 | 套
27 | 胃肠外科 | 拉钩 | 国产 | 器械采用优质医院不锈钢制成，表面哑光处理不反光； 双头工作端17*16MM+18*22MM，整件长135MM。 | 8 | 把
28 | 胃肠外科 | 主动脉阻断钳 | 国产 | 1.总长215mm，头部弯曲后深度72mm，角弯90°，1×2 DeBakey齿，弯柄。2.表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面刷光处理。3.采用进口医用不锈钢材料。 | 4 | 把
29 | 胃肠外科 | 直角剪刀 | 国产 | 长度180mm，角弯90°，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面亚光处理。 | 4 | 把
30 | 麻醉科 | 高频电缆线1 | 国产 | 3000mm，能与双极电凝钳连接 | 30 | 根
31 | 麻醉科 | 高频电缆线2 | 国产 | 3000mm ，能与高频腹腔内窥镜手术器械连接 | 20 | 根
32 | 麻醉科 | 电钩2 | 国产 | φ5*330mm | 3 | 把
33 | 麻醉科 | 胆囊抓钳1 | 国产 | φ10*330mm | 2 | 把
34 | 麻醉科 | 持针钳2 | 国产 | φ5*330mm | 2 | 把
35 | 麻醉科 | 弯分离钳 | 国产 | φ5*330mm | 3 | 把
36 | 麻醉科 | 弯剪1 | 国产 | φ5*330mm | 3 | 把
37 | 麻醉科 | 长颌抓钳 | 国产 | φ5*330mm | 2 | 把
38 | 麻醉科 | 冲吸器 | 国产 | φ5*330mm | 3 | 把
39 | 麻醉科 | 穿刺器3 | 国产 | φ5.5*105mm | 2 | 把
40 | 麻醉科 | 穿刺器4 | 国产 | φ10.5*105mm | 2 | 把
41 | 麻醉科 | 钛夹钳2 | 国产 | φ5*330mm，与医院在用的钛夹匹配 | 2 | 把
42 | 麻醉科 | 塑料夹钳 | 国产 | φ10*330mm，与医院在用的不吸收或吸收夹匹配 | 2 | 把
43 | 麻醉科 | 圆形头圈1 | 国产 | 20x7x5cm，全凝胶 | 2 | 个
44 | 麻醉科 | 圆形头圈2 | 国产 | 14*5*2.5cm，全凝胶 | 2 | 个
45 | 麻醉科 | 开放式头圈1 | 国产 | 20*7*5cm，全凝胶 | 1 | 个
46 | 麻醉科 | 开放式头圈2 | 国产 | 20*7*7cm，全凝胶 | 7 | 个
47 | 麻醉科 | 斜形垫1 | 国产 | 30*18*12/8cm，全凝胶 | 2 | 个
48 | 麻醉科 | 俯卧位头垫 | 国产 | 28*24*14cm，全凝胶 | 7 | 个
49 | 麻醉科 | 胸髋垫 | 国产 | 50*20*7cm，全凝胶 | 5 | 个
50 | 麻醉科 | 半圆形体位垫1 | 国产 | 50*15*12cm，全凝胶 | 5 | 个
51 | 麻醉科 | 半圆形体位垫2 | 国产 | 30*10*4cm，全凝胶 | 1 | 个
52 | 麻醉科 | 足跟保护垫 | 国产 | 18*10*7cm，全凝胶 | 16 | 个
53 | 麻醉科 | 半圆形体位垫3 | 国产 | 50*10*4cm，全凝胶 | 1 | 个
54 | 麻醉科 | 方形体位垫1 | 国产 | 40*24*1.5cm，全凝胶 | 8 | 个
55 | 麻醉科 | 方形体位垫2 | 国产 | 100*50*1.5cm，全凝胶 | 5 | 个
56 | 麻醉科 | 方形体位垫3 | 国产 | 50*50*1.5cm，全凝胶 | 11 | 个
57 | 麻醉科 | 方形体位垫4 | 国产 | 35*20*10cm（记忆海绵） | 4 | 个
58 | 麻醉科 | 方形体位垫5 | 国产 | 20*20*5cm（记忆海绵） | 10 | 个
59 | 麻醉科 | 开放式头圈3 | 国产 | 15*5*3cm，全凝胶 | 1 | 个
60 | 麻醉科 | 斜形垫2 | 国产 | 30*20*5/2cm，全凝胶 | 4 | 个
61 | 麻醉科 | 臀垫1 | 国产 | 50*40*1.5cm，全凝胶 | 2 | 个
62 | 麻醉科 | 臀垫2 | 国产 | 50*43*1.5cm，全凝胶 | 2 | 个
63 | 麻醉科 | 马镫形多功能腿架 | 国产 | 短镫全凝胶 | 2 | 个
64 | 麻醉科 | 隧道垫 | 国产 | 64*46*25cm，全凝胶 | 1 | 个
65 | 麻醉科 | 俯卧位垫 | 国产 | 60*49*18cm，全凝胶 | 1 | 个
66 | 神经外科 | 脑吸引管1 | 国产 | 270×Φ1.2 | 8 | 把
67 | 神经外科 | 脑吸引管2 | 国产 | 270×Φ1.5，可控缩口 | 5 | 把
68 | 神经外科 | 脑吸引管3 | 国产 | 270×Φ2，可控缩口 | 5 | 把
69 | 神经外科 | 脑吸引管4 | 国产 | 270×Φ2.5，可控缩口 | 5 | 把
70 | 神经外科 | 脑吸引管5 | 国产 | 270×Φ3，可控带套 | 4 | 把
71 | 神经外科 | 脑吸引管6 | 国产 | 270×Φ2，可控带套 | 3 | 把
72 | 神经外科 | 弓形手摇钻 | 国产 | 350 | 5 | 把
73 | 神经外科 | 手术剪3 | 国产 | 180，直尖 | 5 | 把
74 | 神经外科 | 组织剪 | 国产 | 180，弯 | 5 | 把
75 | 神经外科 | 脑膜剪 | 国产 | 180圆弯头 | 5 | 把
76 | 神经外科 | 头皮拉钩 | 国产 | 180，钝 | 6 | 把
77 | 神经外科 | 咬骨钳12 | 国产 | 220×3×20°，弯头，双关节 | 5 | 把
78 | 神经外科 | 显微持针钳5 | 国产 | 225，弯头，枪状 | 10 | 把
79 | 神经外科 | 脑膜镊 | 国产 | 200×1×2钩，大柄花 | 5 | 把
80 | 神经外科 | 剥离器4 | 国产 | 230×φ1，枪状，球头 | 4 | 把
81 | 神经外科 | 肿瘤摘除镊 | 国产 | 240×3，枪状，有齿 | 5 | 把
82 | 神经外科 | 垂体窥镜1 | 国产 | 90×11，无齿，双外翻 | 1 | 把
83 | 神经外科 | 垂体窥镜2 | 国产 | 70×11，无齿，外翻口 | 1 | 把
84 | 神经外科 | 垂体窥镜3 | 国产 | 80×11，无齿，双外翻 | 1 | 把
85 | 神经外科 | 垂体窥镜4 | 国产 | 80×13，无齿，双外翻 | 1 | 把
86 | 神经外科 | 垂体窥镜5 | 国产 | 70×13，无齿，双外翻 | 1 | 把
87 | 神经外科 | 垂体窥镜6 | 国产 | 90×13，有齿，双外翻 | 1 | 把
88 | 神经外科 | 垂体窥镜7 | 国产 | 90×13，无齿，双外翻 | 2 | 把
89 | 神经外科 | 垂体窥镜8 | 国产 | 70×13，有齿，双外翻 | 2 | 把
90 | 神经外科 | 显微剪5 | 国产 | 240，枪状，弯头，精细型 | 2 | 把
91 | 神经外科 | 显微剪6 | 国产 | 240，枪状，直头，精细型 | 4 | 把
92 | 神经外科 | 显微剪7 | 国产 | 225，枪状，弯头，精细型 | 2 | 把
93 | 神经外科 | 显微剪8 | 国产 | 225，枪状，直头，精细型 | 4 | 把
94 | 神经外科 | 显微剪9 | 国产 | 180，管式，上弯 | 1 | 把
95 | 神经外科 | 显微刀1 | 国产 | 230×3.5，枪状，上弯 | 2 | 把
96 | 神经外科 | 显微刀2 | 国产 | 230×3.5，枪状，下弯 | 2 | 把
97 | 神经外科 | 椎板咬骨钳1 | 国产 | 200×2/10×90°，超薄型 | 2 | 把
98 | 神经外科 | 椎板咬骨钳2 | 国产 | 200×2/10×130°，超薄型 | 2 | 把
99 | 妇科 | 双极高频电缆线 | 国产 | 3000mm | 100 | 根
100 | 妇科 | 穿刺器5 | 国产 | φ5.5*105 | 5 | 套
101 | 妇科 | 穿刺器6 | 国产 | φ10.5*105 | 5 | 套
102 | 妇科 | 单极高频电缆线 | 国产 | 3000mm | 30 | 根
103 | 妇科 | 弯剪2 | 国产 | φ3*300mm | 20 | 把
104 | 妇科 | 输液硅胶管 | 国产 | 宫腔镜诊疗术中使用的泵水管 | 5
105 | 妇科 | 持针钳3 | 国产 | φ3*300mm | 2 | 把
106 | 妇科 | 一体式手术镜 | 国产 | φ4.2x30° | 1 | 套
107 | 妇科 | 胆囊抓钳2 | 国产 | φ5*400 | 2 | 把
108 | 妇科 | 双极电凝钳1 | 国产 | φ5*330 | 15 | 把
109 | 妇科 | 弯剪3 | 国产 | φ5*400 | 5 | 把
110 | 烧伤整形科 | 截骨刀1 | 国产 | 230*8mm（六角柄） | 2 | 把
111 | 烧伤整形科 | 截骨刀2 | 国产 | 230*12mm（六角柄） | 2 | 把
112 | 烧伤整形科 | 截骨刀3 | 国产 | 230*16mm（六角柄） | 2 | 把
113 | 烧伤整形科 | 截骨刀4 | 国产 | 230*20mm（六角柄） | 2 | 把
114 | 烧伤整形科 | 带齿骨刮匙1 | 国产 | 300*6mm（胶木柄） | 2 | 把
115 | 烧伤整形科 | 带齿骨刮匙2 | 国产 | 300*8mm（胶木柄） | 2 | 把
116 | 烧伤整形科 | 带齿骨刮匙3 | 国产 | 300*10mm（胶木柄） | 2 | 把
117 | 烧伤整形科 | 双关节咬骨钳1 | 国产 | 240*3mm（尖头） | 2 | 把
118 | 烧伤整形科 | 双关节咬骨钳2 | 国产 | 240mm（直） | 2 | 把
119 | 烧伤整形科 | 双关节咬骨钳3 | 国产 | 270mm(直） | 2 | 把
120 | 烧伤整形科 | 双关节咬骨钳4 | 国产 | 270mm(弯） | 2 | 把
121 | 烧伤整形科 | 顶棒 | 国产 | 300mm | 2 | 把
122 | 烧伤整形科 | 持骨钳1 | 国产 | 190mm | 2 | 把
123 | 烧伤整形科 | 持骨钳2 | 国产 | 270mm | 2 | 把
124 | 烧伤整形科 | 钢丝剪1 | 国产 | 180mm | 2 | 把
125 | 烧伤整形科 | 克氏钳 | 国产 | 200*Φ2mm | 2 | 把
126 | 烧伤整形科 | 指骨挫 | 国产 | 190mm（直） | 2 | 把
127 | 烧伤整形科 | 骨挫3 | 国产 | 250mm | 2 | 把
128 | 烧伤整形科 | 平骨撬1 | 国产 | 240*42mm | 4 | 把
129 | 烧伤整形科 | 平骨撬2 | 国产 | 240*20mm | 4 | 把
130 | 烧伤整形科 | 皮肤拉钩3 | 国产 | 200*10mm（双齿） | 4 | 把
131 | 烧伤整形科 | 提骨钩 | 国产 | 265*25*15mm | 2 | 把
132 | 烧伤整形科 | 骨锤1 | 国产 | 250g | 2 | 把
133 | 烧伤整形科 | 双头骨膜剥离器1 | 国产 | 270*12*15mm | 4 | 把
134 | 烧伤整形科 | 双头骨膜剥离器2 | 国产 | 200*5mm | 4 | 把
135 | 烧伤整形科 | 线锯 | 国产 | 500mm | 4 | 条
136 | 心脏大血管外科 | 瓣膜牵开器 | 国产 | 最大牵开距离190MM，臂长165MM，带有锁定系统，瓣片尺寸：35*100MM，配套拉钩3个 | 1 | 套
137 | 关节外科 | 戳枪1 | 国产 | 总长尺寸266mm；高度尺寸101mm；金属杆长度尺寸170mm；金属杆直径尺寸3.4mm； | 2 | 把
138 | 关节外科 | 戳枪2 | 国产 | 总长尺寸266mm；金属杆长度尺寸170mm;高度尺寸101mm；金属杆直径尺寸3.4mm； | 2 | 把
139 | 关节外科 | 探钩1 | 国产 | 总长尺寸267mm；金属杆头部直径尺寸1.6mm；规格尺寸5mm； | 2 | 把
140 | 关节外科 | 交换棒 | 国产 | 总长尺寸305mm;金属杆直径尺寸3.5mm； | 2 | 把
141 | 关节外科 | 骨锉1 | 国产 | 总长尺寸260mm;锉杆长度尺寸159mm；双面； | 2 | 把
142 | 关节外科 | 骨刮匙1 | 国产 | 总长尺寸265mm；金属杆直径尺寸4.75mm；头部孔径尺寸5.15mm； | 2 | 把
143 | 关节外科 | 骨刀1 | 国产 | 总长尺寸248mm;头部上弯30°刀杆长度尺寸148mm； | 2 | 把
144 | 关节外科 | 骨刀2 | 国产 | 总长尺寸248mm;头部下弯30°刀杆长度尺寸148mm； | 2 | 把
145 | 关节外科 | 推结器 | 国产 | 总长尺寸210mm；金属杆直径尺寸3.5mm； | 2 | 把
146 | 关节外科 | 抓线钳 | 国产 | 金属杆长度尺寸155mm；手柄高度尺寸102mm；钳头高度尺寸3.5mm；钳头宽度1.5mm； | 2 | 把
147 | 关节外科 | 推结线剪 | 国产 | 总长度尺寸268mm;高度尺寸101mm；金属杆长度尺寸170mm；钳头宽度尺寸4.5mm； | 2 | 把
148 | 关节外科 | 探钩2 | 国产 | 总长尺寸267mm；金属杆直径尺寸3mm；规格尺寸3mm； | 2 | 把
149 | 关节外科 | 小鸭嘴篮钳1 | 国产 | 直中形宽口鸭嘴状钳头，经典可拆卸手柄，钳杆长度尺寸122mm；整体宽度尺寸102mm；头部高度1.8mm；头部宽度5.1mm；张角45°； | 2 | 把
150 | 关节外科 | 小鸭嘴篮钳2 | 国产 | 上翘10°中宽口鸭嘴状钳头，经典可拆卸手柄，钳杆长度尺寸120mm；整体宽度尺寸102mm；头部高度1.9mm；头部宽度5.0mm；张角40°； | 2 | 把
151 | 关节外科 | 小鸭嘴篮钳3 | 国产 | 上翘10度，左弯12度中宽口鸭嘴钳钳头，经典可拆卸手柄，钳杆长度尺寸122mm；整体宽度尺寸102mm；头部高度mm1.8；头部宽度5.1mm；张角45°； | 2 | 把
152 | 关节外科 | 小鸭嘴篮钳4 | 国产 | 上翘10度，右弯12度中宽口鸭嘴钳钳头，经典可拆卸手柄，钳杆长度尺寸122mm；整体宽度尺寸102mm；头部高度1.8mm；头部宽度5.1mm；张角45°； | 2 | 把
153 | 关节外科 | 小鸭嘴篮钳5 | 国产 | 上弯15度中宽口鸭嘴钳钳头，经典可拆卸手柄，钳杆长度尺寸122mm；整体宽度尺寸102mm；头部高度1.8mm；头部宽度5.1mm；张角45°； | 2 | 把
154 | 关节外科 | 反咬篮钳1 | 国产 | 右反咬钳钳头，经典可拆卸手柄，钳杆长度尺寸120mm；整体宽度尺寸102mm；头部高度3.6mm；头部宽度5.6mm；张角52°； | 2 | 把
155 | 关节外科 | 反咬篮钳2 | 国产 | 左反咬钳钳头，经典可拆卸手柄，钳杆长度尺寸120mm；整体宽度尺寸102mm；头部高度3.6mm；头部宽度5.6mm；张角52°； | 2 | 把
156 | 关节外科 | 卵圆口篮钳 | 国产 | 卵圆口钳，直钳钳头，经典可拆卸手柄，钳杆长度尺寸125mm；整体宽度尺寸102mm；头部高度2mm；头部宽度6.8mm；张角45°； | 2 | 把
157 | 关节外科 | 抓钳3 | 国产 | 2.7mm鳄鱼口抓钳钳头，经典可拆卸手柄，钳杆长度尺寸125mm；整体宽度尺寸102mm；头部高度3mm；头部宽度3.1mm；张角40°； | 2 | 把
158 | 关节外科 | 半月板锉1 | 国产 | 角度90°；总长尺寸227mm； | 2 | 把
159 | 关节外科 | 半月板锉2 | 国产 | 角度40°；总长尺寸232mm； | 2 | 把
160 | 关节外科 | 双针挡板 | 国产 | 长度尺寸67mm；宽度尺寸20mm；高度尺寸61mm； | 2 | 把
161 | 关节外科 | 双针导向器1 | 国产 | 25°左弯，总长尺寸171mm；直径尺寸2.1mm；内孔直径尺寸1.6mm； | 2 | 把
162 | 关节外科 | 双针导向器2 | 国产 | 25°右弯，总长尺寸171mm；直径尺寸2.1mm；内孔直径尺寸1.6mm； | 2 | 把
163 | 关节外科 | 双针导向器3 | 国产 | 65°左弯，总长尺寸171mm；直径尺寸2.1mm；内孔直径尺寸1.6mm； | 2 | 把
164 | 关节外科 | 双针导向器4 | 国产 | 65°右弯，总长尺寸171mm；直径尺寸2.1mm；内孔直径尺寸1.6mm； | 2 | 把
165 | 关节外科 | 双针导向器5 | 国产 | 90°左弯，总长尺寸171mm；直径尺寸2.1mm；内孔直径尺寸1.6mm； | 2 | 把
166 | 关节外科 | 双针导向器6 | 国产 | 90°右弯，总长尺寸171mm；直径尺寸2.1mm；内孔直径尺寸1.6mm； | 2 | 把
167 | 关节外科 | 骨科用撑开钳 | 国产 | 1.长230，头宽10，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 2 | 个
168 | 关节外科 | 自动牵开器1 | 国产 | 1.产品总长50mm，手部用于撑开皮肤切口。 2.采用20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 | 2 | 个
169 | 关节外科 | 皮肤拉钩1 | 国产 | 1.总长170mm，钩宽8mm，头部圆钝。 2.采用20Cr13产品应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 4 | 把
170 | 关节外科 | 皮肤拉钩2 | 国产 | 1.总长180mm，钩宽12mm，钩深24mm，头部圆钝。 2.采用20Cr13产品应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 4 | 把
171 | 关节外科 | 显微钩1 | 国产 | 1.总长130mm，单齿，头部直径1mm，钩深8mm，头部90°角弯，头部圆钝。 2.应以20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 2 | 把
172 | 关节外科 | 骨膜剥离器 | 国产 | 1.总长180mm，双头，弯头，头宽4/5mm，圆柄。 2.应以20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 2 | 把
173 | 关节外科 | 骨刮匙2 | 国产 | 1.总长160mm，双头，头部锐利，头部直径分别为3mm/4mm。 2.采用20Cr13材料，热处理后硬度为40-48HRC 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 2 | 把
174 | 关节外科 | 骨刀3 | 国产 | 1.总长125mm，直形，头宽6mm。 2.采用20Cr13或BC材料，热处理后硬度为40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 2 | 把
175 | 关节外科 | 骨刀4 | 国产 | 1.总长125mm，直形，头宽8mm。 2.采用20Cr13或BC材料，热处理后硬度为40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 2 | 把
176 | 关节外科 | 咬骨钳1 | 国产 | 1.长160mm，头厚2mm，微弯20°，双关节； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性； | 2 | 把
177 | 关节外科 | 甲状腺拉钩1 | 国产 | 1.总长95mm，1副两支，头宽10mm，弯高20/29mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2 | 把
178 | 关节外科 | 甲状腺拉钩2 | 国产 | 1.总长200mm，宽度13mm，两支，拉钩1头部长度39mm/39mm，拉钩2头部长度39mm/43mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 2 | 把
179 | 关节外科 | 持针钳4 | 国产 | 总长140mm，直头，细针，网纹齿，齿距0.4，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 | 把
180 | 关节外科 | 持针钳5 | 国产 | 1.总长125mm，头部为直形，夹持小血管用。 2.应以20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 2 | 把
181 | 关节外科 | 持针钳6 | 国产 | 总长140mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6，20Cr13医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 | 把
182 | 关节外科 | 手术剪4 | 国产 | 长度140mm，直尖，特快型，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，指圈镀黑处理。 | 2 | 把
183 | 关节外科 | 手术剪5 | 国产 | 长115mm，直圆，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 2 | 把
184 | 关节外科 | 手术剪6 | 国产 | 长115mm，弯尖，30Cr13医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理。 | 2 | 把
185 | 关节外科 | 止血钳2 | 国产 | 总长125mm，弯型，蚊式，全齿，精细， 17-4PH医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 12 | 把
186 | 关节外科 | 止血钳3 | 国产 | 总长125mm，直型，蚊式，全齿，精细，17-4PH医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理。 | 8 | 把
187 | 关节外科 | 自动牵开器2 | 国产 | 1.产品总长50mm，手部用于撑开皮肤切口。 2.采用20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.外表面喷砂处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 | 2 | 把
188 | 关节外科 | 咬骨剪 | 国产 | 1.总长180mm，弯形，双关节。 2.采用40Cr13或DCMoV材料，热处理后硬度为48-58HRC。 3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 2 | 把
189 | 关节外科 | 骨锉2 | 国产 | 1.总长190mm，弯形，单头，指用。 2.采用20Cr13或BC材料，热处理后硬度为40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 2 | 把
190 | 关节外科 | 剥离器1 | 国产 | 1.总长220mm，直角弯头长6mm，头宽4mm，直头，用于掌上肌腱。 2.采用20Cr13材料，热处理后硬度为40-48HRC 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 2 | 把
191 | 关节外科 | 剥离器2 | 国产 | 1.总长170mm，头宽5mm，直头，用于下层肌腱。 2.采用20Cr13材料，热处理后硬度为40-48HRC 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 2 | 把
192 | 关节外科 | 剥离器3 | 国产 | 1.总长170mm，头宽5mm，直头，用于上层肌腱。 2.采用20Cr13材料，热处理后硬度为40-48HRC 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 2 | 把
193 | 关节外科 | 显微钩2 | 国产 | 1.总长130mm，单齿，头部直径0.7mm，钩深4mm，头部90°角弯，头部圆钝。 2.应以20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 2 | 把
194 | 关节外科 | 平骨凿 | 国产 | 1.总长125mm，直形，头宽4mm，头部为半圆刃圆柄。 2.采用20Cr13或BC材料，热处理后硬度为40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 2 | 把
195 | 关节外科 | 骨刮匙3 | 国产 | 1.长170，头宽6，右弯头，六方柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 2 | 把
196 | 关节外科 | 骨刀5 | 国产 | 1.总长125mm，直形，头宽4mm。 2.采用20Cr13或BC材料，热处理后硬度为40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 2 | 把
197 | 关节外科 | 骨锤2 | 国产 | 1.总长180mm，锤头重量50g，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 2 | 把
198 | 关节外科 | 眼科镊1 | 国产 | 1.总长100mm，直形，无钩，有唇头齿。 2.采用20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 2 | 把
199 | 关节外科 | 眼科镊2 | 国产 | 1.总长100mm，直形，有1×2钩。 2.采用20Cr13材料制成，产品应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 2 | 把
200 | 关节外科 | 钢丝钳 | 国产 | 总长170mm，剪切直径0.2mm-1.5mm不锈钢丝，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 2 | 把
201 | 关节外科 | 医用镊1 | 国产 | 长125mm，直型，横齿，精细头，20Cr13医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理。 | 2 | 把
202 | 关节外科 | 持骨钳3 | 国产 | 1.总长140mm，侧弯头； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 4 | 把
203 | 关节外科 | 骨刀6 | 国产 | 1.总长180mm，头宽3mm，直头，薄型刃口，手指用，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 4 | 把
204 | 关节外科 | 骨刀7 | 国产 | 1.总长180mm，头宽4mm，直头，薄型刃口，手指用，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 4 | 把
205 | 关节外科 | 骨刀8 | 国产 | 1.总长180mm，头宽5mm，直头，薄型刃口，手指用，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 4 | 把
206 | 关节外科 | 骨刀9 | 国产 | 1.总长180mm，头宽6mm，直头，薄型刃口，手指用，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 4 | 把
207 | 关节外科 | 骨刀10 | 国产 | 总长度270mm，头部宽度8mm，直头，超薄型刃口，圆刃，圆座型，硅胶手柄，其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-53HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 4 | 把
208 | 关节外科 | 骨刀11 | 国产 | 总长度270mm，头部宽度10mm，直头，超薄型刃口，圆刃，圆座型，硅胶手柄，其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-53HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 4 | 把
209 | 关节外科 | 骨刀12 | 国产 | 总长度270mm，头部宽度15mm，直头，超薄型刃口，圆刃，圆座型，硅胶手柄，其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-53HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 4 | 把
210 | 关节外科 | 骨刀13 | 国产 | 总长度270mm，头部宽度18mm，直头，超薄型刃口，圆刃，圆座型，硅胶手柄，其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-53HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 4 | 把
211 | 关节外科 | 骨刀14 | 国产 | 1.总长300mm，头宽8mm，直型，超薄刃，圆刃，圆座型，硅胶手柄； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性； | 4 | 把
212 | 关节外科 | 骨刀15 | 国产 | 1.总长300mm，头宽10mm，直型，超薄刃，圆刃，圆座型，硅胶手柄； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性； | 4 | 把
213 | 关节外科 | 骨刀16 | 国产 | 1.总长300mm，头宽12mm，直型，超薄刃，圆刃，圆座型，硅胶手柄； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性； | 4 | 把
214 | 关节外科 | 骨刮匙4 | 国产 | 1.长230，头宽3，前弯10°，带刻度，六方柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 3 | 把
215 | 关节外科 | 骨刮匙5 | 国产 | 1.长230，头宽4，前弯10°，带刻度，六方柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 3 | 把
216 | 关节外科 | 骨刮匙6 | 国产 | 1.长230，头宽3，前弯15°，带刻度，六方柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 3 | 把
217 | 关节外科 | 骨刮匙7 | 国产 | 1.长230，头宽4，前弯15°，带刻度，六方柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 3 | 把
218 | 关节外科 | 骨刮匙8 | 国产 | 1.长230，头宽3，前弯25°，带刻度，六方柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 3 | 把
219 | 关节外科 | 骨刮匙9 | 国产 | 1.长230，头宽4，前弯25°，带刻度，六方柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 3 | 把
220 | 关节外科 | 骨科复位钳1 | 国产 | 总长190mm，头部带尖，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 5 | 把
221 | 关节外科 | 骨科复位钳2 | 国产 | 总长210mm，头部带尖，头端微弯，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 5 | 把
222 | 关节外科 | 骨科复位钳3 | 国产 | 总长260mm，髌骨， 采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 3 | 把
223 | 关节外科 | 钢丝剪2 | 国产 | 1.总长520mm，手柄可拆式，胶木手柄，剪切直径小于等于6mm克氏针； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性； | 4 | 把
224 | 关节外科 | 骨克丝钳1 | 国产 | 总长200mm，剪切直径2mm以下钢丝，虎头，采用国产优质医用不锈钢40Cr13，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 4 | 把
225 | 关节外科 | 骨克丝钳2 | 国产 | 1.总长200mm，剪切直径2mm以下钢丝，尖头，厚腮； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性； | 4 | 把
226 | 关节外科 | 骨克丝钳3 | 国产 | 180，偏口，采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 4 | 把
227 | 关节外科 | 骨撬1 | 国产 | 1.总长240mm，前端宽度10mm，尖头，长度公差±5mm； 2.其材质由20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 12 | 把
228 | 关节外科 | 骨撬2 | 国产 | 1.总长240mm，前端宽度10mm，尖头，长度公差±5mm； 2.其材质由20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 12 | 把
229 | 关节外科 | 骨撬3 | 国产 | 1.长240，尖头，前端宽20，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 12 | 把
230 | 关节外科 | 骨撬4 | 国产 | 1.总长240mm，前端宽度25mm，尖头，长度公差±5mm； 2.其材质由20Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为40-48HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 12 | 把
231 | 关节外科 | 骨钩1 | 国产 | 1.总长度为255mm，头部钩深12mm，钩子开口为16mm。 2. 采用国产优质医用不锈钢加工而成，做工精美，质量稳定可靠。 3.产品表面电镀处理。 | 2 | 把
232 | 关节外科 | 骨钩2 | 国产 | 1.总长度为265mm，头部钩深15mm，钩子开口为25mm。 2. 采用国产优质医用不锈钢加工而成，做工精美，质量稳定可靠。 3.产品表面电镀处理。 | 2 | 把
233 | 关节外科 | 压缩钳 | 国产 | 1.长180mm，头部深40mm，双孔一孔直径2.6mm，另一孔直径1.6mm，克氏针压缩牵引，足踝用； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性； | 2 | 把
234 | 关节外科 | 起子1 | 国产 | 1.总长200mm，头端内六角型SW1.5，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 6 | 把
235 | 关节外科 | 起子2 | 国产 | 1.总长200mm，头端内六角型SW2.0，内六角边长2mm，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 6 | 把
236 | 关节外科 | 起子3 | 国产 | 总长220mm，头端内六角，SW2.5mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 6 | 把
237 | 关节外科 | 起子4 | 国产 | 1.长220，头部为内六方，对边距离SW3.0，胶木手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 6 | 把
238 | 关节外科 | 起子5 | 国产 | 总长245mm，头端内六角，SW3.5mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 6 | 把
239 | 关节外科 | 起子6 | 国产 | 1.长255，头部为内六方，对边距离SW4.0，胶木手柄，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 6 | 把
240 | 关节外科 | 起子7 | 国产 | 总长245mm，头端内六角，SW4.5mm，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性。 | 6 | 把
241 | 关节外科 | 起子8 | 国产 | 1.头端内梅花直径1.7mm，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 6 | 把
242 | 关节外科 | 起子9 | 国产 | 1.头端内梅花直径2mm，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 6 | 把
243 | 关节外科 | 起子10 | 国产 | 1.头端内梅花直径2.3mm，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 6 | 把
244 | 关节外科 | 起子11 | 国产 | 1.头端内梅花直径2.5mm，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 6 | 把
245 | 关节外科 | 起子12 | 国产 | 1.头端内梅花直径2.7mm，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 6 | 把
246 | 关节外科 | 起子13 | 国产 | 1.头端内梅花直径3.0mm，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 6 | 把
247 | 关节外科 | 起子14 | 国产 | 1.头端内梅花直径3.4mm，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 6 | 把
248 | 关节外科 | 起子15 | 国产 | 1.头端内梅花直径3.8mm，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 6 | 把
249 | 关节外科 | 起子16 | 国产 | 1.头端内梅花直径4.3mm，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 6 | 把
250 | 关节外科 | 咬骨钳2 | 国产 | 总长180mm，头宽2mm，弯头20°，其材质由40Cr13材料制造，产品经热处理后，硬度为48-58HRC；产品按YY/T 0149 – 2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理。 | 6 | 把
251 | 关节外科 | 咬骨钳3 | 国产 | 1.长160mm，头厚2mm，微弯20°，双关节； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面进行电镀处理，具有良好的耐腐性； | 6 | 把
252 | 关节外科 | 咬骨钳4 | 国产 | 1.长180，头宽3，直头，双关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 6 | 把
253 | 关节外科 | 咬骨钳5 | 国产 | 1.长180，头宽3，头部前弯20°，双关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 6 | 把
254 | 关节外科 | 咬骨钳6 | 国产 | 1.咬骨钳长200，刃口宽3mm，直头，双关节，长度偏差±5； 2.采用国产优质医用不锈钢，产品表面电镀处理； | 6 | 把
255 | 关节外科 | 咬骨钳7 | 国产 | 1.总长200mm，刃宽3mm，弯头20°，双关节，长度公差±5mm； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 6 | 把
256 | 关节外科 | 咬骨钳8 | 国产 | 1.咬骨钳总长220mm，刃口宽4mm，直头，双关节，长度偏差±5； 2.采用国产优质医用不锈钢，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性； | 6 | 把
257 | 关节外科 | 咬骨钳9 | 国产 | 1.咬骨钳总长220mm，刃口宽4mm，弯头20°，双关节，长度偏差±5； 2.采用国产优质医用不锈钢，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性； | 6 | 把
258 | 关节外科 | 咬骨钳10 | 国产 | 1.长240，头宽4，直头，双关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 6 | 把
259 | 关节外科 | 咬骨钳11 | 国产 | 1.长240，头宽4，钳头前弯20°，双关节，长度公差±5mm； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理； | 6 | 把
260 | 泌尿外科 | 气腹针2 | 国产 | Φ2.2mm | 2 | 支
261 | 泌尿外科 | 穿刺器7 | 国产 | Φ12.5mm | 2 | 套
262 | 泌尿外科 | 穿刺器8 | 国产 | Φ5mm | 2 | 套
263 | 泌尿外科 | 转换器2 | 国产 | Φ12.5mm | 2 | 支
264 | 泌尿外科 | 单极分离钳 | 国产 | Φ5mm | 4 | 把
265 | 泌尿外科 | 单极电凝钩 | 国产 | Φ5mm | 2 | 支
266 | 泌尿外科 | 吸引器2 | 国产 | Φ5mm | 4 | 套
267 | 泌尿外科 | 直角单极分离钳 | 国产 | Φ10mm | 2 | 把
268 | 泌尿外科 | 钛夹钳3 | 国产 | Φ10mm | 2 | 把
269 | 泌尿外科 | 双极电凝钳2 | 国产 | Φ5mm | 2 | 把
270 | 泌尿外科 | 扇形钳 | 国产 | Φ10mm | 1 | 把
271 | 泌尿外科 | 单极肠钳 | 国产 | Φ5mm | 2 | 把
272 | 泌尿外科 | 单极输卵管抓钳 | 国产 | Φ5mm | 2 | 把
273 | 泌尿外科 | 持针钳7 | 国产 | Φ5mm | 2 | 把
274 | 泌尿外科 | 乳突牵开器1 | 国产 | 130mm 3*3齿 | 2 | 把
275 | 眼科 | 缝线结扎镊 | 国产 | 宽背,1x2齿,头宽0.3mm，长度110mm | 10 | 把
276 | 眼科 | 系线镊 | 国产 | 直平台,长柄,头宽0.3mm，长度110mm | 10 | 把
277 | 眼科 | 开睑器 | 国产 | 开口12mm(小号)，钛露睫式，全长75mm | 20 | 把
278 | 眼科 | 眼用测量尺 | 国产 | 直形螺杆式带螺丝,1-20mm尺寸 | 10 | 把
279 | 眼科 | 眼用显微持针钳 | 国产 | 弯头,φ7圆柄，全长125mm | 10 | 把
280 | 眼科 | 小梁剪 | 国产 | 微弯，刃长10mm，全长120mm | 10 | 把
281 | 眼科 | 膜状内障剪 | 国产 | 弯尖,刃长12mm(囊膜剪)，全长125mm | 20 | 把
282 | 眼科 | 睑板腺囊肿镊1 | 国产 | 中号 (散粒肿夹)，全长75mm | 10 | 把
283 | 眼科 | 角膜剪 | 国产 | 一体式,弯钝头，刃长12mm，全长125mm | 20 | 把
284 | 眼科 | 眼用剪1 | 国产 | 直尖头，全长100mm | 30 | 把
285 | 眼科 | 眼用剪2 | 国产 | 弯尖头，全长100mm | 30 | 把
286 | 眼科 | 止血钳4 | 国产 | 直型，直型140mm | 10 | 把
287 | 眼科 | 睑板腺囊肿镊2 | 国产 | 小号 (散粒肿夹)，圆头12mm，全长90mm | 10 | 把
288 | 眼科 | 泪点扩张器 | 国产 | 单锥度式,长锥24mm，全长100mm | 10 | 把
289 | 眼科 | 泪道探针1 | 国产 | 直型,φ0.5mm，全长140mm | 10 | 支
290 | 眼科 | 泪道探针2 | 国产 | 直型,φ0.6mm，全长140mm | 10 | 支
291 | 眼科 | 泪道探针3 | 国产 | 直型,φ0.7mm，全长140mm | 10 | 支
292 | 眼科 | 泪道探针4 | 国产 | 直型,φ0.8mm，全长140mm | 10 | 支
293 | 眼科 | 泪道探针5 | 国产 | 直型,φ0.9mm，全长140mm | 10 | 支
294 | 眼科 | 眼睑拉钩 | 国产 | 眼睑拉钩，头宽11mm，全长125mm | 10 | 把
295 | 眼科 | 医用睫毛镊 | 国产 | 圆头，头宽3mm，全长90mm | 10 | 把
296 | 眼科 | 眼科镊3 | 国产 | 直1x2钩，直头，全长100mm | 20 | 把
297 | 眼科 | 眼科小梁切开刀1 | 国产 | 直型单头加长横槽手柄，总长126mm | 2 | 把
298 | 眼科 | 眼科小梁切开刀2 | 国产 | 弯型双头，横槽手柄，折角135°，总长134mm | 2 | 把
299 | 眼科 | 角膜上皮掀瓣器1 | 国产 | 直型一端磨砂面，一端为光滑面，横槽手柄，总长114mm | 2 | 把
300 | 眼科 | 角膜上皮掀瓣器2 | 国产 | 弯头两端磨砂处理，横槽手柄，总长130mm | 2 | 把
301 | 眼科 | 脉络膜上腔引流针 | 国产 | 23G，针管长度14mm，引流槽长度4mm.非金属手柄，适用于眼底手术时视网膜下积液引流。 | 5 | 把
302 | 眼科 | 玻璃体手术笛针1 | 国产 | 别名：移液手柄，25G内芯，总长135mm,工作长度32mm,带内芯，内芯伸出针管2mm,尾部软管长110mm,带鲁尔接头，可与设备连接，玻璃体视网膜手术时用来吸出多余的液体。 | 10 | 把
303 | 眼科 | 玻璃体手术笛针2 | 国产 | 别名：移液手柄，27G内芯，总长135mm,工作长度32mm,带内芯，内芯伸出针管2mm,尾部软管长110mm,带鲁尔接头，可与设备连接，玻璃体视网膜手术时用来吸出多余的液体。 | 10 | 把
304 | 消毒供应中心 | 髂骨穿刺针1 | 国产 | 1.2*30mm | 60 | 支
305 | 消毒供应中心 | 髂骨穿刺针2 | 国产 | 1.6*30mm | 60 | 支
306 | 消毒供应中心 | 胸腔穿刺针1 | 国产 | 1.2*60mm | 20 | 支
307 | 消毒供应中心 | 胸腔穿刺针2 | 国产 | 1.6*70mm | 20 | 支
308 | 消毒供应中心 | 腰椎穿刺针1 | 国产 | 0.7(22G)*80mm | 100 | 支
309 | 消毒供应中心 | 腰椎穿刺针2 | 国产 | 0.9(20G)*80mm | 100 | 支
310 | 消毒供应中心 | 海绵钳2 | 国产 | 150*10mm 弯有齿 | 100 | 把
311 | 消毒供应中心 | 海绵钳3 | 国产 | 150*10mm 弯无齿 | 60 | 把
312 | 消毒供应中心 | 手术剪7 | 国产 | 160mm 弯圆 | 300 | 把
313 | 消毒供应中心 | 手术剪8 | 国产 | 160mm 直尖 | 400 | 把
314 | 消毒供应中心 | 止血钳5 | 国产 | 160mm 弯 全齿 | 400 | 把
315 | 消毒供应中心 | 止血钳6 | 国产 | 125mm 弯蚊 全齿 | 400 | 把
316 | 消毒供应中心 | 止血钳7 | 国产 | 125mm 直蚊 全齿 | 200 | 把
317 | 消毒供应中心 | 止血钳8 | 国产 | 160mm 直 半齿 | 200 | 把
318 | 消毒供应中心 | 组织钳 | 国产 | 180mm 直 | 100 | 把
319 | 消毒供应中心 | 眼用剪3 | 国产 | 100mm 直尖 | 200 | 把
320 | 消毒供应中心 | 眼用剪4 | 国产 | 100mm 弯尖 | 200 | 把
321 | 消毒供应中心 | 眼科镊4 | 国产 | 100mm 直有钩 有齿 | 400 | 把
322 | 消毒供应中心 | 眼科镊5 | 国产 | 100mm 直无钩 有齿 | 400 | 把
323 | 消毒供应中心 | 组织镊 | 国产 | 140mm 1*2钩 | 200 | 把
324 | 消毒供应中心 | 医用镊2 | 国产 | 140mm 直 | 300 | 把
325 | 消毒供应中心 | 持针钳9 | 国产 | 160mm 无镀层 | 100 | 把
326 | 消毒供应中心 | 持针钳10 | 国产 | 180mm 直无镀层 | 100 | 把
327 | 消毒供应中心 | 帕巾钳 | 国产 | 160mm 尖头 | 150 | 把
328 | 消毒供应中心 | 手术刀柄1 | 国产 | 4# 无镀层 | 40 | 把
329 | 消毒供应中心 | 手术刀柄2 | 国产 | 7#无镀层 | 100 | 把
330 | 消毒供应中心 | 精细剪 | 国产 | 120mm 弯头 | 10 | 把
331 | 消毒供应中心 | 眼睑拉钩1 | 国产 | 140mm头宽7 | 10 | 把
332 | 消毒供应中心 | 眼睑拉钩2 | 国产 | 140mm 头宽9 | 10 | 把
333 | 消毒供应中心 | 整形镊1 | 国产 | 120*0.6mm 直 有钩 | 10 | 把
334 | 消毒供应中心 | 整形镊2 | 国产 | 120*0.6mm 直 平台 | 10 | 把
335 | 消毒供应中心 | 医用尺 | 国产 | 200mm | 10 | 把
336 | 消毒供应中心 | 眼用烧灼止血器 | 国产 | 120mm 角弯 啄木鸟式 | 5 | 把
337 | 消毒供应中心 | 乳突牵开器2 | 国产 | 150*22mm | 2 | 把
338 | 消毒供应中心 | 乳突牵开器3 | 国产 | 170*21mm 3*3 钝钩 活节带齿 | 2 | 把
339 | 消毒供应中心 | 流产吸引头1 | 国产 | 5# 弯 | 20 | 根
340 | 消毒供应中心 | 流产吸引头2 | 国产 | 6# 弯 | 20 | 根
341 | 消毒供应中心 | 流产吸引头3 | 国产 | 7# 弯 | 20 | 根
342 | 消毒供应中心 | 流产吸引头4 | 国产 | 8# 弯 | 20 | 根
343 | 消毒供应中心 | 子宫颈扩张器1 | 国产 | 4# 尖圆头 | 20 | 把
344 | 消毒供应中心 | 子宫颈扩张器2 | 国产 | 4.5# 尖圆头 | 20 | 把
345 | 消毒供应中心 | 子宫颈扩张器3 | 国产 | 5# 尖圆头 | 20 | 把
346 | 消毒供应中心 | 子宫颈扩张器4 | 国产 | 5.5# 尖圆头 | 20 | 把
347 | 消毒供应中心 | 子宫颈扩张器5 | 国产 | 6# 尖圆头 | 20 | 把
348 | 消毒供应中心 | 子宫颈扩张器6 | 国产 | 6.5# 尖圆头 | 20 | 把
349 | 消毒供应中心 | 子宫颈扩张器7 | 国产 | 7# 尖圆头 | 20 | 把
350 | 消毒供应中心 | 子宫颈扩张器8 | 国产 | 7.5# 尖圆头 | 20 | 把
351 | 消毒供应中心 | 子宫颈扩张器9 | 国产 | 8# 尖圆头 | 20 | 把
352 | 消毒供应中心 | 双翼阴道手术扩张器 | 国产 | 92*34mm 可调式 | 20 | 把
353 | 消毒供应中心 | 子宫敷料钳 | 国产 | 250mm 有齿 双弯 | 20 | 把
354 | 消毒供应中心 | 子宫颈钳 | 国产 | 250mm 283齿 直 | 20 | 把
355 | 消毒供应中心 | 子宫刮匙 | 国产 | 300*18mm 锐环形 | 20 | 根
356 | 消毒供应中心 | 子宫探针 | 国产 | 280mm直 带刻度柔性 | 20 | 根
357 | 消毒供应中心 | 宫内节育环取出钩 | 国产 | 280mm直 | 20 | 根
358 | 消毒供应中心 | 胎儿吸引器 | 国产 | 55mm | 4 | 个